Εργονομικό ψαλίδι υπερήχων ανοικτής χειρουργικής, με λεπτή κυρτή λεπίδα

Μήκος στειλεού9cm

Εργονομικό ψαλίδι υπερήχων ανοικτής χειρουργικής, με λεπτή κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16,2mm με πάχος 0.84mm.

Να πάλλεται με επιμήκεις κινήσεις σε συχνότητα 55,6±1 KHz.

Το ενεργό άκρο τιτανίου να είναι τοποθετημένο στο επάνω σκέλος για την προστασία των ζωτικών δομών.

Με λειτουργική κατανομή στο βάρος για διευκόλυνση στη χρήση.

Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι ή το πόδι με διαμορφωμένη παροχή ισχύος σε δύο ταχύτητες (minimum/maximum) για συγκόλληση με αιμόσταση και διατομή με αιμόσταση.

 Η γεννήτρια να διαθέτει αυτόματα προσαρμοζόμενη ρύθμισητης ισχύος εξόδου ανάλογα με τις μεταβολές των παραμέτρων αντίστασης του ιστού. Να συνοδεύεται

σε κάθε συσκευασία με κλειδί ασφαλείας μίας χρήσης.