ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ OAE HEARING SCREENER

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

• Μ x Π x Υ: 180 x 135 x 41 mm

• Καθαρό βάρος: 450 g

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΘΟΝΗ:

• Οθόνη αφής  7" TFT

• Ανάλυση 800 x 480 στα 133 pixel ανά ίντσα (ppi) 262K χρώματα

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• Bluetooth 2.1

• Μέσωκαλωδίου USB

ΝΑΔΙΑΘΕΤΕΙCOMMUNICATION PORT

• No. 1 USB slave

• No. 1 USBhost

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σχεδιασμένο, δοκιμασμένο και κατασκευασμένο  σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα: EN 60645-6

Ασφάλεια: EN 60601-1

EMC: EN 60601-1-2

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να διαθέτει Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,6 V/3,1 Ah

Να διαθέτει επιτραπέζια βάση για φόρτιση μπαταρίας

Να διαθέτει εσωτερική  μνήμη για πάνω από 1.000 τεστ

Να διαθέτει  μεταφορά  δεδομένων σε υπολογιστή: μέσω Bluetooth 2.1 μέσω καλωδίου USB

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TEOAE

ΡΥΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:  24 bit 44,1ksps

ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ:  66 Hz

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ: 70 - 90 dB  SPL

WINDOW OF ANALYSIS 512 samples (3 - 15 ms)

TEST TIME: 500 to 1250 stimuli (from 30 to 75 s)

ΔΙΕΓΕΡΣΗ: ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΛΙΚ

ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: ΑΠΟ 750 HzΕΩΣ 5 kHz

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 60 dBSPL

DPOAE

ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣF1:1,22

ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ F2: 1,5-12 οριζόμενο από τον χρήστη από 2 έως 15.

L2 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ: 30 - 70 dBSPL

L1ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ :Οριζόμενο από τον χρήστη :automatic (L1=0,4*L2+39 dB),

L1=L2, L1=L2+10 dB

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣΑΠΟ 0 ΕΩΣ 40 dBSPL

ΝΑΔΙΑΘΕΤΕΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Screening and Diagnostic Testing

TEOAE0.7 ΕΩΣ 5 kHz, Stimulus 70-90 dB pe SPL

DPOAE1.5 ΕΩΣ 12 kHz, 30 to 70 dB SPL

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PROBE

• Να διαθέτει σύνδεση : LEMOpush-pull, circular

• Να διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και δέκτες κεφαλής

Τα δεδομένα βαθμονόμησης να  είναι αποθηκευμένα στον αισθητήρα

• Μήκοςκαλωδίου : 130 cm

• Βάρος : 5 g

• Να διαθέτει Eartips μιας χρήσης πολλών μεγεθών

Να περιλαμβάνει:

PROBEOAE

Καλώδιο τροφοδοσίας  (110-220 V)

Κιτ με θηλές διαφόρων μεγεθών

Τσάντα μεταφοράς

Εγχειρίδιο Χρήσης

PenDrive

Στυλό οθόνης αφής

Εκτυπωτής Wi-Fi