ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Να είναι αποστειρωμένες και ελεύθερες πυρετογόνων.

Να διαθέτει ενιαίο διπλό θάλαμο από πλαστική ύλη μη τοξική PVC Free.

Το πάνω τμήμα του θαλάμου να διαθέτει ανεστραμμένο φίλτρο διήθησης μεγάλης     επιφάνειας 11cm ώστε να μην φράζει εύκολα από πήγματα.

Το κάτω τμήμα του θαλάμου να είναι για την σταγονομέτρηση του διηθημένου

αίματος.

Η συσκευή να φέρει ηθμό από πλέγμα nylon για ιατρική χρήση (medical grade) ομοιόμορφης πυκνής ύφανσης 200μm και μεγάλης διηθητικής

επιφάνειας με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη ροή του αίματος,

συγχρόνως δε να εξασφαλίζεται η κατακράτηση μικρότερων πηγμάτων

αίματος.

Ο κώνος της συσκευής να είναι μήκους 3 εκατοστών. Να μην είναι πολύ

αιχμηρό ώστε να μην τραυματίζει τον ασκό του αίματος. Να μην έχει

αεραγωγό.

Ο σωλήνας της συσκευής να είναι περίπου 150cm, εύκαμπτος με εσωτερική

διατομή 3mm ισοπαχής και να καταλήγει σε flashball latex free και luer lock.

Να διαθέτει κλείστρο ροής τύπου Alderberg για σταγονομέτρηση ακριβείας με

σταθερή ροή καθ’όλη την διάρκεια της μετάγγισης. Το roller να μην φεύγει

από το κλείστρο.

Είκοσι (20) σταγόνες = 1ml ± 0,1ml.

Η συσκευή να είναι ατομικά συσκευασμένη σε peal pack.

Η συσκευασία να διαθέτει οδηγίες χρήσης.

Να αναγράφεται η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής. Να υπάρχει η

ένδειξη ότι είναι αποστειρωμένη και με ποιά μέθοδο. Να αναγράφεται η

ημερομηνία αποστείρωσης και η λήξη αυτής. Διάρκεια 5 χρόνια.

Να έχει ένδειξη CE.

Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα με 1 δείγμα.