ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ BELUGA

740.00-740.05

Ηλεκτροκίνητος αρθρoύμενος, περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες και επαναφορτιζόμενος ενδοσκοπικός κοπτορράπτης με κεφαλες 46mm & 60mm μιας χρήσης διαμέτρου 12mm. Να δέχεται 6 διαφορετικές ανταλλακτικές κασέτες για διαφραγμα, αγγειακούς/λεπτούς, κανονικούς, κανονικούς /παχεις, παχείς και πολύ παχείς ιστούς. Να διαθετει τεχνολογία διπλής συμπίεσης για καλύτερη συρραφή, με 6 συνολικά αλληλοκαλυπτόμενς γραμμές συρραφής και με δυνατότητα επιλόγης κασετών τόσο με ισοϋψείς όσο και με ανισοϋψείς (διπλής κλιμακωτής σχεδίασης) και σχήματος Β αγκτήρες τιτανίου. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη παθητική απεριοριστη άρθρωση εκατέρωθεν μέχρι και 60 μοίρες. Να διαθέτει ειδικό τσιπ αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά την πυροδότηση και να προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής αναλογα. Η διαδικασία άρθρωσης, κοπής και συρραφής πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Να υπάρχει φωτεινή ένδειξη αριθμού πυροδοτήσεων. Να διαθέτει δείκτη πορείας της κοπτικής λαμας. Να διαθέτει διακόπτη κλειδώματος ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης. Να εχει εργονομικό σχεδιασμό της λαβής και της άρθρωσης για χρήση με ένα μόνο χέρι και μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λάμας. Να εχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επαναφορά της άρθρωσης. Να ασφαλίζει σε περιπτωση χρησιμοποιημένης ή λανθασμένης κασέτας. Να εχει άνοιγμα σιαγώνας 12 μοιρών. Μήκος στειλεού LONG-440mm, MEDIUM-340mm και SMALL-280mm.

NT:500

Ανταλλακτική κασέτα σε σχήμα ράμφους με 3 αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής (συνολικά 6 γραμμές) για το ανωτέρω προσφερόμενο εργαλείο του ίδιου οίκου, μήκους 46 & 60mm, με ισοϋψείς όσο και με ανισοϋψείς αγκτήρες (διπλής κλιμακωτής σχεδίασης) σχηματος Β τιτανίου. Η γραμμή συρραφής να είναι επιπλέον κατά 3mm της γραμμής κοπής. Η προσφερόμενη κασέτα να είναι χωρίς κοπτική λάμα και να περιέχει αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατομής, σχήματος Β από κράμα τιτάνιου με ειδικές αντιολισθητικές εγκοπές. Η διαδικασία πυροδότησης έχει προγραμματιστεί να προσαρμόζεται σε διάφορα πάχη ιστού και να προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα κοπής. Η κασετα να εχει ακρη σχήματος ράμφους ώστε να προσφέρει ευκολότερο χειρισμό του ιστού και πρόσβαση σε στενές ανατομικές περιοχές.

Κασέτες Ισοϋψης Συρραφής 740.06-740.17

Χρώμα /Τύποι Ιστών Υψος Σύγκλισης Ιστών

Κιτρινο-κανονικοι/παχεις       1,80mm