ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

- Ο αισθητήρας να διαθέτει 4 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με βιοσυμβατήυδρογέλη, χωρίς ακίδα και χωρίς να δημιουργεί ερεθισμό ή τραυματισμό στο δέρμα του ασθενή ενώ ταυτόχρονα να προσκολλάται ικανοποιητικά στο δέρμα ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα αποκόλλησης

- Να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο για σταθερή και εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση με τον ενισχυτή επεξεργασίας του σήματος. Ο ενισχυτής σήματος με δυνατότητα σύνδεσης με tablet μέσω Bluetooth, για τον περιορισμό της χρήσης επιπλέον καλωδίων

- Να διαθέτει επάνω του σαφείς ενδείξεις για την ορθή τοποθέτησή του στο μέτωπο του ασθενή καθώς και αντίστοιχη σήμανση με οδηγίες στην συσκευασία του

- Να είναι μικρών διαστάσεων, μήκους έως 26 εκατοστά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά

- Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, productdata, manualκλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεικτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών

- Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, ένα τουλάχιστο δείγμα

- Να είναι απολύτως συμβατός σύστημα παρακολούθησης βάθους αναισθησίας το οποίο να παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός και να έχει προδιαγραφές όπως αναφέρονται παρακάτω:

  - Να προσφέρει παρακολούθηση κάθε σταδίου της αναισθησίας σε πραγματικό χρόνο.

  - Να διαθέτει ενισχυτή σήματος με δυνατότητα σύνδεσης με tablet μέσω Bluetooth, για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου στο χειρουργείο.

  - Ο ενισχυτής να είναι συμβατός με αισθητήρα τεσσάρων ηλεκτροδίων, μιας χρήσης.

  - Ο ενισχυτής να είναι εξοπλισμένος με ειδικό κλιπ ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στην χειρουργική τράπεζα.

  - Να διαθέτει καλώδιο σύνδεσης του αισθητήρα και του ενισχυτή μήκους περίπου 65 cm.

  - Να διαθέτει επιπλέον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :

    - Δύο κανάλια EEG

    - Εύρος ενισχυτή εισόδου : EEG ±400uVp ,EMG ±550uVp

    - Φίλτρα EEG 2.5Hz ~ 48Hz(-3dB) και EMG 80Hz ~ 130Hz(- 3dB).

    - Ανάλυση: EEG 15 bits, EMG 12 bits

    - Ρυθμό δειγματοληψίας: 250Hz

    - Μπαταρία λιθίου, αυτονομίας έως 40 ώρες

    - Να είναι μικρού βάρους έως 160gr.

  - Να διαθέτει εύχρηστο μενού και να προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης των παρακάτω παραμέτρων:

    - Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Γραφικά, σε πραγματικό χρόνο)

    - Ηλεκτρομυογράφημα (Τόσο γραφικά όσο και αριθμητικά με εύρος 0-100)

    - Δείκτης βάθους αναισθησίας (τόσο γραφικά όσο και αριθμητικά με εύρος 0-100)

    - BSR (σπασμοί του εγκεφάλου με εύρος 0 – 100)

    - SQI (Δείκτης ευαισθησίας σήματος με εύρος 0 – 100 και με γραφική απεικόνιση)

    - DensitySpectralArray (DSA)

  - Ηχητικό και οπτικό συναγερμό ο οποίος προειδοποιεί για: την λανθασμένη τοποθέτηση του αισθητήρα, ανίχνευση απότομης κίνησης του ασθενή, Η τιμή BSR έχει ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, όταν ο δείκτης βάθους αναισθησίας ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, όταν η μπαταρία μειωθεί σε λιγότερο από 10%, Όταν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη

  - Να προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης των παραπάνω παραμέτρων μέσω του κεντρικού μενού.

  - Να προσφέρεται η δυνατότητα λήψης στιγμιότυπου οθόνης κατά την παρακολούθηση του ασθενή.