- Να είναι κυρτές (κεκαμμενες) σε γωνία 90ο , non – coring για την διατήρηση της ακεραιότητας του port για πολλαπλές  χρήσεις

- Να διαθέτουν σταθερά πτερύγια και ενσωματωμένο μαξιλαράκι

- Να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφάλειας που ασφαλίζει την αιχμή της βελόνας κατά την αφαίρεση

- Η κάνουλα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα SU S304, ανθεκτικό στη διάβρωση και ικανό να αντέχει τα χημειοθεραπευτικα και άλλα φάρμακα,

- Το ενσωματωμένο σωληνάκι προέκτασης να έχει αντάπτορα  luer – lock και διακόπτη ροής (σφιγκτήρα) χωρίς θύρα Υ (Y-site). Το κέντρο (hub) και το σωληνάκι προέκτασης να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ιατρικής ποιότητας (όπως PC, PVC), απαλλαγμένα από  λατέξ, DEHP και PVC .

- Να διατίθενται σε διαμέτρημα 19G και μήκος  1.0 in

- Να διατίθενται αποστειρωμένες (με τη μέθοδο του οξειδίου του αιθυλενίου) σε ατομική, σφραγισμένη και ακέραιη συσκευασία μιας χρήσης . να αναγράφεται ευκρινώς  πάνω στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας και οι διαστάσεις (Gause & μήκος).

- Να φέρουν σήμανση CE και να ακολουθούν  τα διεθνή πρότυπα ISO 13485, ISO 7864. Επίσης να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα.

- Να είναι συμβατές με ενέσεις πίεσης για χορήγηση σκιαγραφικών μέσων, με μέγιστη πίεση έως 325 psi και μέγιστη ροη 5ml/s χωρίς διαρροή ή αποσύνδεση.

Η νοσηλεύτρια του ογκολογικού τμήματος

Συλλιγάρδου Εμμανουέλα