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· 243749-ενιαία συσκευή πρόσβασης φιαλιδίων 20χιλιοστών και 13χιλιοστών. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα εξισορρόπησης πίεσης με φίλτρο 0,2μm και μεμβράνη ενεργού άνθρακα για να αποτρέπει την διαφυγή ατμών κατά τη διάρκεια διάλυσης, να διαθέτει περιμετρικό σφράγισμα  που να καθιστά αδύνατη την αποσύνδεση του από το φιαλίδιο μετά την αρχική σύνδεση. Να μην απαιτεί εισαγωγή αέρα για την εξισορρόπηση της πίεσης
· 267244- για ασφαλή εμπλουτισμό του ασκού και χορήγηση των κυτταροτοξικών φαρμάκων. συμβατή σύνδεση με τη συσκευή σύνδεσης δυο άκρων και με την ειδική συσκευή χορήγησης πολλαπλών ασκών .
· 243750- να διαθέτει τεχνολογία διπλής διαφραγματικής ελαστομερούς μεμβράνης, βελόνη διαμέτρου  16G  με προστατευτικό μηχανισμό αυτόματης ανάσυρσης, να συνδέεται με σύριγγες ασφαλείας luer-lock διαφόρων μεγεθών και να διαθέτει νεκρό όγκο όχι παραπάνω από 0,020ml  για την ανασύσταση και χορήγηση φαρμάκων με πολύ μικρό όγκο θεραπευτικής δόσης 
· 395434- συνδετικό εξάρτημα για ασφαλή και άσηπτη διέλευση και χορήγηση φαρμάκων. δυνατότητα σύνδεσης με τη συσκευή σύνδεσης δυο άκρων, με βελόνη για υποδόριες εγχύσεις και  στη συσκευή έγχυσης φορητών αντλιών. Να διαθέτει νεκρό όγκο όχι παραπάνω από 0,006ml  για χορήγηση φαρμάκων με πολύ μικρό όγκο θεραπευτικής δόσης.
· 395435- συσκευή ασφαλούς σύνδεσης και χορήγησης πολλαπλών ασκών χημικοθεραπευτικών φαρμάκων 2 άκρων. το ένα άκρο να διαθέτει διαφραγματικό σημείο διατρητικής ελαστομερούς μεμβράνης για την ασφαλή σύνδεση με ασκούς, να εμπεριέχει ασφαλή εσωτερική βελόνη 16G με εσωτερικό προστατευτικό μηχανισμό αυτόματης ανάσυρσης και το δεύτερο άκρο να φέρει θύρα εισόδου ευρείας διαμέτρου για την διέλευση συσκευής έγχυσης είτε βαρυτικής είτε ηλεκτρονικής αντλίας

Όλα τα ανωτέρω υλικά να αποτελούν μεταξύ τους ενιαίο ολοκληρωμένο κλειστό σύστημα ασφαλούς διαχείρισης κυτταροτοξικών φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων.
Να διατίθενται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία με ατομικό κάλυμμα.
Να είναι πιστοποιημένα κατά FDA, ONB,CE και ISO.
Να κατασκευάζονται από υλικά ελεύθερων PVC, latex, DHEP, πυρετογόνων.
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