ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς κατάλληλο για αναισθησία, για ενήλικες, υψηλής ποιότητας, μεγάλης αντοχής και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού . Το κύκλωμα να αποτελείται από:

- Δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.80 μ. (εισπνοής και εκπνοής)

- Ένα σωλήνα μόνιμου μήκους 1.50μ για την σύνδεση του ασκού

- Ασκό 2 Λίτρων, χωρίς latex

- Άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (22mm)

- Συνδετικό Υ αποσπώμενο και συνδετικό γωνιώδες, με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock

Επιπλέον να είναι :

-Κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC

- Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία.

- Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,4 mbar στα 60 L/min

- Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 2.7 ml/mbar στα 60 mbar

- Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar

Να έχουν τάπα προστασίας στο "Υ"συνδετικό.  Να διατείθενται σε ενιαία καθαρή μη αποστειρωμένη συσκευασία.