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	Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια μίας (1) πολυθρόνας αιμοληψίας, προϋπολογισμού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300€) χωρίς Φ.Π.Α..
	1. 
	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μηχανικού τύπου, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται, για τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους και να παραδοθούν με δαπάνη της προμηθεύτριας εταιρείας στο Νοσοκομείο, όπως επίσης και μια επίδειξη λειτουργίας.

	2. 
	Να διαθέτει:
· Τέσσερις τροχούς προσθαφαιρούμενους στο κυρίως σώμα (χωρίς βάση) και οι δύο τουλάχιστον να φέρουν φρένο
· Στρώμα υψηλής πυκνότητας αφρού πολυουρεθάνης τοποθετημένο σε ξύλινη βάση, καλυπτόμενο από τεχνόδερμα
· Υλικά κατασκευής βραδείας καύσεως κλάσης 1 IM
· Ταυτόχρονη μηχανική ρύθμιση της πλάτης και του υποπόδιου
· Αμορτισέρ τύπου gas spring
· Βραχίονες τοποθέτησης των χεριών με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους και δυνατότητα περιστροφής έως 180ο
· Εύρος κλίσεως της πλάτης από 60ο έως -5ο σε θέση Trendelenburg
· Εύρος κλίσεως υποπόδιου -80ο έως 5ο 
· Δυνατότητα τοποθέτησης τουλάχιστον ενός στατώ ορού
· Αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 150 κιλά

	3. 
	Ο εξοπλισμός να είναι βαμμένος με λευκή εποξική βαφή.

	4. 
	Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι:
· κατασκευασμένη από ειδικό αντιμικροβιακό, αντιμυκητιακό, αντιβακτηριδιακό, και υψηλής αντοχής σε ισχυρά απολυμαντικά υγρά υλικό
· διαστάσεων μεταξύ 170 με 180 εκατοστά σε μήκος και περίπου 55 εκατοστά σε πλάτος λόγω περιορισμένου χώρου.

	5. 
	Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή. Να αναφερθούν όλα τα πιθανά χρώματα προς ενημέρωση πριν τη τελική παράδοση.

	6. 
	Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής του μεταλλικού σκελετού του εξοπλισμού προς αξιολόγηση.

	7. 
	Οι προσφορές να παραδοθούν με τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπου να αναφέρονται όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές.

	8. 
	Η προσφορά να συνοδεύεται με τα εξής πιστοποιητικά:
· Πιστοποιητικό EC για τον προσφερόμενο εξοπλισμό
· Πιστοποιητικό ISO 13485:2016 προμηθευτή
· Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 προμηθευτή 
· Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης προμηθευτή με το οποίο βεβαιώνεται ότι υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108
· Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.1348/07-01-04 «Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» 

	9. 
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
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