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Περιγραφή συστήματος

· Το σύστημα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση και πλύση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών ή ολικού αίματος και να περιλαμβάνει:
Ρύγχος σύνδεσης, ικανού μήκους, για τον ασκό του αίματος, ρύγχος σύνδεσης για τον ορό, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων , ένα φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς 600 ml από PVC – έναν για τη συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και έναν για τα απόβλητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

· Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών και απόδοσης τελικού προϊόντος ανά μονάδα παραγώγου ή ολικού αίματος. Μετά τη λευκαφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι μικρότερος από 1x10.
· Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >90%.Με την συσκευή λευκαφαίρεσης και μετά το πέρας της λευκαφαίρεσης να επιτυγχάνεται το τέλειο άδειασμα του συστήματος, με την μέγιστη ανάκτηση του προς μετάγγιση παραγώγου και την ελάχιστη δυνατή απώλεια μεταγγιζόμενου προϊόντος
· Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεμένων ερυθρών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας απόλυτα διαυγής και άχρωμος, να είναι παντού κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος και των παραγώγων τουκαι ο σωλήνας του συνοδού ασκού να αναγράφει ανεξίτηλα και ευανάγνωστα τον αναγνωριστικό του αριθμό ανά διαστήματα.
· Ο χρόνος προετοιμασίας και λευκαφαίρεσης να είναι σχετικά σύντομος, ώστε να  μην παραμένει για μεγάλο διάστημα εκτός ψυγείου κατά την διαδικασία ο ασκός αίματος  
(~ 15-20 λεπτά).
·  Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία,απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση.
· Να μην απαιτείται έκπλυση η ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό ορό.Το φίλτρο να είναι εύκολο στη χρήση και να μην απαιτεί πολλές ή πολύπλοκες κινήσεις κατά τη χρήση του.
· Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE MARK) και η εταιρεία κατασκευής να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας  (GMP,ISO)
·  Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
·  Να έχουν μονή συσκευασία 
· Η προσφορά να συνοδεύεται από ανεξάρτητες μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά που τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των προσφερόμενων φίλτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
· Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα με 1 δείγμα.
· Να έχει μακρινή ημερομηνία λήξεως, τουλάχιστον 2 χρόνια. 
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